## Slide 1: Proteză de mână de tip antropomorfic cu comandă mioelectrică
Student: Ioan COMAN
Conducător Ştiinţific: Șl. Dr. Ing. Doina BUCUR
As. Drd. Ing. Ana-Maria DRĂGULINESCU
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
FACULTATEA DE INGINERIE MEDICALĂ

## Slide 2: CUPRINS
INTRODUCERE
CAPITOLUL I - STUDII ȘI CERCETĂRI CU CARACTER MEDICAL
CAPITOLUL II - STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR ÎN DOMENIUL PROTEZĂRII MÂINII UMANE
CAPITOLUL III - PROIECTAREA SOLUȚIEI PROPUSE
CAPITOLUL IV - IMPLEMENTAREA SOLUȚIEI PROPUSE
CONCLUZII ȘI DIRECȚII DE CERCETARE VIITOARE

## Slide 3: INTRODUCERE
Scopul proiectului de diplomă cu titlul „Proteză de mână de tip antropomorfic cu comandă mioelectrică”, este acela de a oferi pacientului funcția de bază (prehensiune) și funcția de flexie a celor patru degete, mai exact: a indexului, a mijlociului, a inelarului și a degetului mic (această funcție este asociată cu simbolul chemării unei persoane), în urma amputării mâinii, prin achiziția de semnale ale mușchilor de la nivelul antebrațului și folosirea acestora pentru acționarea protezei de mână de tip antropomorfic. Cele două funcții au fost alese, astfel încât mâna artificială să îmbine o mișcare importantă din partea activității fizice cu o mișcare esențială de vorbire prin semne, mai exact chemarea unei persoane.

## Slide 4: CAPITOLUL I - STUDII ȘI CERCETĂRI CU CARACTER MEDICAL
ANATOMIA FUNCȚIONALĂ A MÂINII UMANE

## Slide 5: BIOMECANICA MÂINII UMANE

## Slide 6: AMPUTAȚII LA NIVELUL MÂINII
Amputație minoră
Amputație majoră

## Slide 7: SUBSTITUIREA TEHNICĂ A MÂINII UMANE
Proteză pasivă (cosmetică)

## Slide 8
Proteză mecanică
Proteză mecanică

## Slide 9
Proteză electrică

## Slide 10
Proteză mioelectrică

## Slide 11: FUNCȚIONALITATEA PROTEZEI DE MÂNĂ MIOELECTRICE
Electromiografia
Senzorii EMG
Noțiuni generale privind mioprotezarea și funcționalitatea întregului sistem

## Slide 12
Electromiografia

## Slide 13
Senzorii EMG
Senzori EMG de suprafață
Senzori EMG intramusculari

## Slide 14
Noțiuni generale privind mioprotezarea și funcționalitatea întregului sistem

## Slide 15: CAPITOLUL II - STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR ÎN DOMENIUL PROTEZĂRII MÂINII UMANE
DOCUMENTARE DIN BREVETE
Brevet nr. US4623354A - Mână artificială controlată mioelectric
Brevet nr. US3418662A - Mâna protetică cu sistem de control îmbunătățit, activată prin semnale electromiografice

## Slide 16
Brevet nr. US4623354A - Mână artificială controlată mioelectric
Tranzistor cu efect de câmp

## Slide 17
Brevet nr. US3418662A - Mâna protetică cu sistem de control îmbunătățit, activată prin semnale electromiografice
Proteza de mână prezentată încorporează un cadru care susține cel puțin un element montat pentru a fi deplasabil față de cadrul ce interacționează cu obiectele.

## Slide 18
SOLUȚII COMERCIALIZATE
Ottobock
Touch Bionics

## Slide 19
Ottobock
Proteza de mână mioelectrică „bebionic”

## Slide 20
Touch Bionics
Proteza de mână mioelectrică „i-limb ultra revolution”

## Slide 21: CAPITOLUL III - PROIECTAREA SOLUȚIEI PROPUSE
ARHITECTURA SISTEMULUI PROPUS

## Slide 22
MODELUL 3D AL PROTEZEI DE MÂNĂ

## Slide 23
Imprimanta 3D „Ultimaker S5”

## Slide 24: CAPITOLUL IV - IMPLEMENTAREA SOLUȚIEI PROPUSE
COMPONENTELE SISTEMULUI
Senzori EMG
Shield-uri „e-Health Sensor Platform V2.0”
Plăcuțe de dezvoltare „Arduino Uno”
Servomotoare „SG90”

## Slide 25
Senzori EMG

## Slide 26
Shield-uri „e-Health Sensor Platform V2.0”

## Slide 27
Conectare

## Slide 28
Plăcuțe de dezvoltare „Arduino Uno”

## Slide 29
Servomotoare „SG90”

## Slide 30
Poziționarea servomotoarelor

## Slide 31
SOFTWARE-URILE FOLOSITE
Arduino IDE
MATLAB

## Slide 32
Arduino IDE

## Slide 33
MATLAB

## Slide 34
ALGORITMUL

## Slide 35
Funcțiile dorite ale mâinii

## Slide 36
Abordarea I a servomotoarelor

## Slide 37
Abordarea II a servomotoarelor

## Slide 38
Ecuațiile de la bază
Abordarea I -
Abordarea II -

## Slide 39
Pozițiile inițiale și finale ale servomotorului
Servomotor | Pozitie initiala | Pozitie finala
Deg1 | 0º | 170º
Deg2 | 0º | 180º
Deg3 | 0º | 140º
Deg4 | 140º | 0º
Deg5 | 180º | 0º

## Slide 40
EXPERIMENTE REALIZATE
Relaxare
Prehensiune

## Slide 41
Relaxare – Monitorizarea 1

## Slide 42
Relaxare – Monitorizarea 2

## Slide 43
Relaxare – Monitorizarea 3

## Slide 44
Prehensiune – Monitorizarea 1

## Slide 45
Prehensiune – Monitorizarea 2

## Slide 46
Prehensiune – Monitorizarea 3

## Slide 47
Valorile medii înregistrate
Tip experiment | Tip semnal | Nr. monitorizare |  | 
 |  | 1 | 2 | 3
 |  | Valoare semnal [V] |  | 
Experiment 1 - Relaxare | EMG1 | 0.113 | 0.129 | 0.121
 | EMG2 | 0.385 | 0.393 | 0.381
Experiment 2 - Prehensiune | EMG1 | 0.397 | 0.317 | 0.433
 | EMG2 | 0.812 | 0.685 | 0.931

## Slide 48
Praguri de tensiune
Prag1: 0.3V pentru servomotor 1 – Deg1
Prag2: 0.5V pentru servomotor 2, 3, 4, 5 – Deg2, Deg3, Deg4, Deg5

## Slide 49
DECIZII
Decizia1 – în cazul în care semnalul EMG1 achiziționat este mai mic decât valoarea prag Prag1, iar semnalul EMG2 este mai mic decât valoarea de prag Prag2, servomotoarele protezei vor rămăne inactive (faza de relaxare).
Decizia2 – în cazul în care semnalul EMG1 achiziționat este mai mic decât valoarea prag Prag1, iar semnalul EMG2 este mai mare decât valoarea prag Prag2,, doar servomotoarele celor patru degete artificiale (index, mijlociu, inelar și degetul mic) ale protezei vor fi activate, servomotorul policelui artificial rămânând inactiv. Datorită acestei decizii, funcția chemării unei persoane va fi efectuată cu succes.
Decizia3 – în cazul în care semnalul EMG1 achiziționat este mai mare decât valoarea prag Prag1, iar semnalul EMG2 este mai mic decât valoarea prag Prag2,, doar servomotorul policelui artificial va fi activat, celelalte patru servomotoare ale degetelor artificiale (index, mijlociu, inelar și degetul mic) rămânând inactive. Prin această decizie se va realiza doar flexia policelui artificial.
Decizia4 – în cazul în care semnalul EMG1 achiziționat este mai mare decât valoarea prag Prag1, iar semnalul EMG2 este de asemenea, mai mare decât valoarea prag Prag2,, toate servomotoarele degetelor artificiale vor fi activate. Această decizie va servi la funcția de prehensiune a mâinii.

## Slide 50
TESTAREA PROTEZEI DE MÂNĂ DE TIP ANTROPOMORFIC CU COMANDĂ MIOELECTRICĂ IMPLEMENTATĂ ÎN ACEST PROIECT
Relaxare
Prehensiune
Flexie patru degete (index, mijlociu, inelar și degetul mic)

## Slide 51
Relaxare

## Slide 52
Prehensiune

## Slide 53
Flexie patru degete (index, mijlociu, inelar și degetul mic)

## Slide 54: CONCLUZII ȘI DIRECȚII DE CERCETARE VIITOARE

## Slide 55
VERSIUNEA ÎMBUNĂTĂȚITĂ A ALGORITMULUI DE DECIZIE

## Slide 56: VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ!